| Titolo: | Ristrutturazione ed Ampliamento dell’Ospedale di Bolzano – Nuova Clinica Documentazione di Gara - Gara di acquisto Sistemi di Sollevamento Pazienti - |
| --- | --- |
| Destinatario: | 3M Engineering Srl |
| Att.ne: | ing. Leo Tabacchi |
| Tipo documento: Questionario Tecnico | Stato documento Definitivo | Revisione 1.0 |
| Riferimento destinatario: info@3m-engineering.it | Data 11/03/2014 | Pagine 11 inclusa la presente |
| Revisioni | Versione: | Data | Autore | Revisore |
| 1 | 1 | 24/10/2013 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |
| 1 | 2 | 11/11/2013 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |
| 1 | 3 | 24/01/2014 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |
| 1 | 4 | 03/02/2014 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |
| 1 | 5 | 06/02/2014 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |
| 1 | 6 | 13/02/2014 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |
| 1 | 7 | 14/02/2014 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |
| 1 | 8 | 11/03/2014 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |

Sommario

Legenda	3

Sezione 1	4

Informazioni di mercato – per tutte le posizioni	4

Sezione 2	5

Questionario tecnico-funzionale – i requisiti essenziali (a pena di esclusione)	5

Posizioni M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Binari	5

Posizioni M9112, M9116, M117, M119, M121 – Motori di sollevamento	6

Sezione 3	9

Questionario tecnico-funzionale – parametri soggetti a valutazione	9

Posizioni M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Binari	9

Posizioni M9112, M9116, M117, M119, M121 – Motori di sollevamento	9

Questionario sul Servizio di supporto – Assistenza Tecnica	11

# Legenda

Sezione 1: Informazioni generali di mercato per le tecnologie offerte. Le informazioni richieste hanno carattere generale e servono ad identificare i modelli ed i produttori delle apparecchiature offerte. Le indicazioni fornite non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnico-funzionale.

Sezione 2: I requisiti riportati in sezione 2 sono da intendersi quali requisiti essenziali. La non soddisfazione anche di uno solo dei requisiti essenziali è a pena di esclusione. L’offerente ha anche la possibilità di inserire commenti, delucidazioni o informazioni supplementari, così come ha la possibilità di allegare specifici ulteriori documenti (cataloghi, manuali e quant’altro).

L’elenco prestazionale (testo lungo) è invece da considerarsi quale documento indicativo di riferimento.

Sezione 3: Sono riportati i parametri tecnici e/o funzionali i quali descrivono la qualità delle tecnologie offerte al di là dei requisiti essenziali e che faranno testo nella valutazione tecnico-funzionale. In particolare , le colonne delle tabelle rappresentano rispettivamente:

- Codice: è un codice univoco, il quale classifica l’attribuzione del punteggio qualitativo per categoria di valutazione e trova riscontro nell’ultima tabella del documento (“I punteggi qualitativi ed i criteri motivazionali), nella quale sono anche riportati i punteggi massimi attribuibili.

- Categoria: rappresenta la categoria di valutazione con la quale sono stati raggruppati i vari specifici parametri di riferimento.

- Parametro: sono i parametri tecnici, funzionali o costruttivi individuati per la definizione delle caratteristiche qualitative delle apparecchiature offerte.

| Dovranno essere compilate tutte e solo le caselle caratterizzate dallo sfondo rosa |  |
| --- | --- |

# Sezione 1

## Informazioni di mercato – per tutte le posizioni

| Informazioni generali di mercato per i binari offerti (posizioni M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120) |
| --- |
| Parametro | Valore |
| Produttore del sistema offerto |  |
| Modello del sistema offerto |  |
| Anno di immissione sul mercato del modello offerto |  |
| Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze |  |
| Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze |  |

| Informazioni generali di mercato per i motori di sollevamento offerti (posizioni M9112, M9116, M117, M119, M121) |
| --- |
| Parametro | Valore |
| Produttore del sistema offerto |  |
| Modello del sistema offerto |  |
| Anno di immissione sul mercato del modello offerto |  |
| Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze |  |
| Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze |  |

# Sezione 2

## Questionario tecnico-funzionale – i requisiti essenziali (a pena di esclusione)

### Posizioni M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Binari

| Caratteristiche tecnico - funzionali dei binari – requisiti essenziali |
| --- |
| Codice | Parametro | Corrispondenza del modello offerto alle caratteristiche minime (sì / no) |  | Descrizione particolareggiata e/o ulteriori informazioni ritenute utili |
| A.1 | Requisiti essenziali (a pena di esclusione) |
| A.1.1 | Corrispondenza alla Direttiva 93/42 CE sui Dispositivi Medici e successive (versione aggiornata con le integrazioni e modifiche della Direttiva 2007/47/CE) |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.2 | Corrispondenza alle più recenti normative tecniche di prodotto |  | elenco dettagliato |  |
| A.1.3 | Fornitura completa di binario elettrificato, finecorsa, barre filettate da aggancio al controsoffitto e quant'altro serva per una fornitura perfettamente finita e funzionante |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.4 | Realizzazione del binario con guida in estruso di alluminio a doppio profilo |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.5 | Binario adatto a potere supportare indifferentemente motori di tipo fisso o di tipo trasportabile |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.6 | Fissaggio del binario a livello del controsoffitto, annegato totalmente o parzialmente nello stesso. |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.7 | Il sistema di fissaggio e il sistema binario motore è conforme alla resistenza dei carichi sismici DM 14/01/2008 (con particolare riferimento ai paragrafi 7.2.3 e 7.2.4.) e successiva circolare del 02 feb 2009 n 617 con minimo 3 punti di fissaggio per ogni singolo sistema |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.8 | La fornitura dovrà essere comprensiva di posa e test di carico a 1,5 volte il carico di lavoro in sicurezza massimo dichiarato per i motori |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.9 | Posizione M9110: binario lineare di 4700 mm comprensivo di carrellino per aggancio / sgancio di un motore di tipo portatile |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.10 | Posizione M9111: binario lineare da 4000 mm comprensivo di carrellino per aggancio / sgancio di un motore di tipo portatile |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.11 | Posizione M9113: binario ad "U" da 5769 x 13210 mm per motore fisso e di tipo portatile |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.12 | Posizione M9114: binario ad "U" da 5769 x 10695 mm per motore fisso e di tipo portatile |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.13 | Posizione M9115: binario ad "U" da 5769 x 14595 mm per motore fisso e di tipo portatile |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.14 | Posizione M9118: binario lineare da 3600 mm per motore fisso e di tipo portatile |  | eventuali note aggiuntive |  |
| A.1.15 | Posizione M9120: binario lineare da 4000 mm per motore fisso e di tipo portatile |  | eventuali note aggiuntive |  |

### Posizioni M9112, M9116, M117, M119, M121 – Motori di sollevamento

| Caratteristiche tecnico - funzionali dei motori di sollevamento - requisiti essenziali |
| --- |
| Codice | Parametro | Corrispondenza del modello offerto alle caratteristiche minime (sì / no) |  | Descrizione particolareggiata e/o ulteriori informazioni ritenute utili |
| C.1 | Requisiti essenziali (a pena di esclusione) |
| C.1.1 | Per tutte le posizioni |
| C.1.1.1 | Struttura antiurto ed ignifuga |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.1.2 | Comandi facilmente accessibili posti sul telecomando e sull'unità motore |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.1.3 | Dotato di sistemi di sicurezza quali il freno di emergenza e un dispositivo manuale per la discesa di emergenza |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.1.4 | Presenza di ampia gamma di accessori per il sollevamento |  | allegare catalogo |  |
| C.1.2 | Per la posizione M9112 |
| C.1.2.1 | Motore di tipo portatile |  |  |  |
| C.1.2.2 | Carico di lavoro in sicurezza >= 200 kg |  | kg |  |
| C.1.2.3 | Accessori: tre corsetti di sollevamento, due di tipo standard ed uno del tipo speciale, p.es. imbrago per la movimentazione del paziente in posizione orizzontale |  | allegare i depliant dei corsetti |  |
| C.1.2.4 | Fornitura completa di carrello porta motore |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.3 | Per la posizione M9116 |
| C.1.3.1 | Motore di tipo fisso |  |  |  |
| C.1.3.2 | Carico di lavoro in sicurezza >= 250 kg |  | kg |  |
| C.1.3.3 | Accessori: tre corsetti di sollevamento per sorreggere l'intero corpo, capo compreso |  | allegare i depliants dei corsetti |  |
| C.1.3.4 | Dotato di bilancia pesapersone medicale |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.4 | Per la posizione M9117 |
| C.1.4.1 | Motore di tipo fisso |  |  |  |
| C.1.4.2 | Carico di lavoro in sicurezza >= 250 kg |  | kg |  |
| C.1.4.3 | Accessori: due corsetti di sollevamento per sorreggere l'intero corpo, capo compreso |  | allegare i depliants dei corsetti |  |
| C.1.4.4 | Dotato di bilancia pesapersone medicale |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.4.5 | Dotato di barella per il sollevamento di pazienti critici e fasce di sollevamento |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.4.6 | Dotato di carrello porta accessori |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.5 | Per la posizione M9119 |
| C.1.5.1 | Motore di tipo fisso per sollevamento pazienti obesi |  |  |  |
| C.1.5.2 | Carico di lavoro in sicurezza >= 350 kg |  | kg |  |
| C.1.5.3 | Accessori: due corsetti di sollevamento per sorreggere l'intero corpo, capo compreso |  | allegare i depliants dei corsetti |  |
| C.1.5.4 | Dotato di bilancia pesapersone medicale |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.5.5 | Dotato di barella per il sollevamento di pazienti critici e fasce di sollevamento |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.5.6 | Dotato di carrello porta accessori |  | eventuali note aggiuntive |  |
| C.1.6 | Per la posizione M9121 |
| C.1.6.1 | Motore di tipo fisso per sollevamento pazienti obesi |  |  |  |
| C.1.6.2 | Carico di lavoro in sicurezza >= 350 kg |  | kg |  |
| C.1.6.3 | Accessori: due corsetti di sollevamento del tipo standard ed una barella per il sollevamento orizzontale |  | allegare i depliants dei corsetti |  |
| C.1.6.4 | Dotato di bilancia pesapersone medicale |  | eventuali note aggiuntive |  |

# Sezione 3

## Questionario tecnico-funzionale – parametri soggetti a valutazione

### Posizioni M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Binari

| Caratteristiche tecnico - funzionali dei binari soggetti a valutazione |
| --- |
| Codice | Parametro | Unità di misura | Valore |
| B.1 | Caratteristiche non essenziali e soggette a valutazione tecnico-funzionale |
| B.1.1 | Massimo carico di lavoro in sicurezza | kg |  |
| B.1.2 | Qualità dello studio del fissaggio e dell’integrazione del binario con il controsoffitto, presentato in offerta coma da richiesta del disciplinare di gara | allegare lo studio |  |
| B.1.3 | Per tutte le posizioni: soluzione tecnica atta a facilitare il montaggio e lo smontaggio del motore di sollevamento | descrivere dettagliatamente |  |

### Posizioni M9112, M9116, M117, M119, M121 – Motori di sollevamento

| Caratteristiche tecnico - funzionali dei motori di sollevamento soggetti a valutazione |
| --- |
| Codice | Categoria | Parametro | Unità di misura | Valore |
| D.1 |  | Caratteristiche non essenziali e soggette a valutazione tecnico-funzionale |
| D.1.1 |  | Per i motori si sollevamento di tipo portatile (posizione M9112) |
| D.1.1.1 | Dimensionamento | Peso | kg |  |
|  |  | Dimensioni | cm x cm x cm |  |
| D.1.1.2 | SWL | Carico di lavoro in sicurezza | kg |  |
| D.1.1.3 | Batterie | Capacità complessiva delle batterie | Ah |  |
|  |  | Tempo di ricarica | h |  |
|  |  | Numero di sollevamenti a batterie cariche | numero |  |
|  |  | Presenza di un indicatore dello stato delle batterie | sì / no |  |
| D.1.1.4 | Movimentazione | Velocità di sollevamento a pieno carico | m / s |  |
|  |  | Velocità di sollevamento a carico nullo | m /s |  |
|  |  | Accelerazione e decelerazione del motore | m / s2 |  |
| D.1.2 |  | Per i motori si sollevamento di tipo fisso (posizioni M9116, M9117, M9119, M9121) |
| D.1.2.1 | Dimensionamento | Peso | kg |  |
|  |  | Dimensioni | cm x cm x cm |  |
| D.1.2.2 | SWL | Carico di lavoro in sicurezza | kg |  |
| D.1.2.3 | Batterie | Capacità complessiva delle batterie | Ah |  |
|  |  | Tempo di ricarica | h |  |
|  |  | Numero di sollevamenti a batterie cariche | numero |  |
|  |  | Presenza di un indicatore dello stato delle batterie | sì / no |  |
| D.1.2.4 | Movimentazione | Velocità di sollevamento a pieno carico | m / s |  |
|  |  | Velocità di sollevamento a carico nullo | m /s |  |
|  |  | Accelerazione e decelerazione a motore | m / s |  |

## Questionario sul Servizio di supporto – Assistenza Tecnica

|  | Caratteristiche del Servizio post vendita |
| --- | --- |
| Codice | Parametro | Unità di misura | Valore |
| ST.1 | Assistenza tecnica |
| ST.1.1 | Struttura del servizio di assistenza tecnica | descrivere |  |
| ST.1.2 | Assistenza tecnica prestata direttamente dal produttore | sì / no |  |
|  | Assistenza tecnica prestata dall'offerente (se non produttore) | sì / no |  |
|  | Assistenza tecnica demandata a terzi | sì / no |  |
|  | se l’assistenza tecnica è demandata a terzi, riportare i riferimenti dell’azienda incaricata |  |  |
| ST.1.3 | Sistema di Qualità certificato dell'azienda incaricata del servizio di assistenza | riportare i riferimenti |  |
| ST.1.4 | Tempo massimo di presa in carico di un malfunzionamento segnalato (ore o giorni) | ore o giorni |  |
|  | Tempo massimo di intervento (ore o giorni) | ore o giorni |  |
| ST.1.5 | Disponibilità garantita di parti di ricambio originali (anni) | anni |  |
| ST.2 | Formazione ed addestramento del personale |
| ST.2.1 | Formazione del personale utente (medico, infermieristico) | sì / no |  |
|  | durata | ore o giorni |  |
|  | disponibilità a ripetere il corso di formazione a distanza su specifica richiesta | sì / no |  |
| ST.2.2 | Formazione dei tecnici del Servizio interaziendale di Ingegneria Clinica | sì / no |  |
|  | luogo del corso | indicare |  |
|  | durata | ore o giorni |  |
|  | breve descrizione dei contenuti | descrivere |  |
| ST.3 | Manualistica tecnica |
| ST.3.1 | Disponibilità a fornire i manuali tecnici (service manuals) in lingua inglese | sì / no |  |
|  | Disponibilità a fornire i manuali tecnici (service manuals) in lingua italiana e/o tedesca | sì / no |  |