## PET-CT
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN PET-CT DIGITAL
ERKENNUNGSDATEN
Hersteller
Handelsname
Eintrittsjahr auf dem Markt des vorgeschlagenen Models
Eintrittsjahr auf dem Markt der vorgeschlagenen Version
GANTRY
Geometrie (beschreiben)
Gantry Dimensionen (Breite, Tiefe, Höhe);
Durchmesser des Patienten Durchgang;
Bewegung des Gantry;
Eigenschaften und Position der Gerätschaften/ Bedientastatur und Presentation der Systheminformazionen (Display);
Eigenschaften des Kühlunssysthems der Detektoren
Gewicht, Dimension und Außmase des Kühlunssysthems der Detektoren
PATIENTENTISCH
Größe des Patiententisches (Länge x Breite);
Maximales Gewicht (kg);
Längsrichtungweg des Patiententisches (range mm);
Vertikalweg des Patiententisches
Bedienungsschalter seitlich vom Patiententisch (Ja /Nein) . Wenn Ja, Angabe ob es auf beide Seiten zugänglich ist
Genauigkeit des Kontrollsysthems der Koordinaten der Tischpositionen
Eigenschaften der Kopfstütze und Fixierungssysthem des Schädels
Programmmanzahl der vordefinierten Posizionierungen
Programmanzahl der vom Benutzer definierbaren Posizionierungen
Indikation der Tischpositionierung in Bezug auf die Ruheposition (ja/nein) Angabe der messbaren Werte
Lagerungssysteme (beschreiben)
Maximale Scanlänge (cm)
KOMPONENTEN PET
Typologie der Materialien – Detektor
Anzahl der Kristallelemente des Detektors
Dimension (Sektion) der Kristallelemente des Detektors
Dicke der Kristallelememente des Detektors
Typologie der Fotodetektoren und Konversion der Scintillationsereignisse (SiPM, andere…)
Anzahl der verfügbaren funktionstüchtigen Detektorringe
Durchmesser der Detektorringe
Axiale Dimension des Sichtfeldes
Transversale Dimension des Sichtfeldes
Amplitude des Zufallszeitfensters;
Zeit der Zufallsauflösung
Totzeit des Zählsystems
Räumliche Auflösung in der Bildebene in radialer Ausrichtung von der Achse ausgehend von 0 – 10 cm (mit FBP)
Räumliche Auflösung in Achsenrichtung in radialer Ausrichtung von 0 e10 cm von der Achse aus gemessen (mit FBP)
Räumliche Auflösung in der Bildebene in radialer Ausrichtung von der Achse aus gemessen von 0 e10 cm (mit Iteration)
Räumliche Auflösung in axialer Ausrichtung in radialer Entfernung von 0 e10 cm von der Achse aus (mit Iteration)
Effizienz und Sensivität des Systems (NU 2 2012 und 2018 wenn disponibel) in cps/kBq, mit Spezifizierung des Schwellenwertes des Energiefensters;
Fraktion der diffusen Strahlung (Streuanteil) des Systems
Leistungen im Bezug auf die Zählfrequenz, im Besonderen bezogen auf die NEC Kurven auf Grund der vorhandenen Aktivität im Sichtfeld
Spitze NECR
Mindestzeit der statischen Aufnahme
Minimum des Zeitintervalls der Acquisitionszeit für dynamische und/oder synchronisiert;
Größe in Mbytes der Rohdaten eines vollständigen Sinogramms für das gesamte Sichtfeld
Totale Rekonstruktionszeit einer 90cm – Aufnahme
Rekonstruktionszeit der letzten Aufnahme (vom Aufnahmeende bis zur Rektonstruktionsabschluss)
Aktivität von 18F-FDG in Mbq, welche für eine hochqualitative PET-CT-Aufnahme suggeriert wird
Startzeit, vom Einschalten des Gerätes bis zur vollen Operativität (ausgenommen Daily QC)
Ausführungszeit für Daily QC
Einschaltzeit des Gerätes, von der Abschaltzeit bis zum Wiedergebrauch für Aufnahmen
GATING ATMUNG
Verfügbare Systeme zur Aufnahme mit Atemkontrolle
KOMPONENTEN CT
HOCHSPANNUNGSGENERATOR
Modell
Stromversorung (kW)
nutzbare Leistung (kVA)
Spannungswerte im Ausgang (kV)
Ausmaß (Range) des Ausgangsstrom und Erhöhungsschritt (mA)
Maximaler Ausgangsstromwert (mA) für jeden verfügbaren kV-Wert
RÖNTGENKOMPLEX
Erzeuger und Modell
Beschreibung der Röhre und eventuelle innovative Technologien
Rotationsgeschwindigkeit der Anode (Drehung/Minute)
Anodenmaterial
Wärmekapazität des Röntgenkomplexes (KHU)
Wärmekapazität der Anode (KHU)
Dipissationskapazität der Anode (KHU/min)
Dipissationskapazität der Hülle (KHU/min)
Kühlungssystem (beschreiben)
Nominale Anodenpotenz (KW)
Anzahl Brennflecke
Dimension der Brennflecke (mm x mm) nach IEC 60336 (”kleiner” Brennfleck)
Dimension der Brennflecke (mm x mm) nach IEC 60336 (”großer” Brennfleck)
maximale Leistung der Brennflecke (KW) Angabe der maximalen Leistung je auswählbaren Brennfleckes
mögliche Filter (Angabe Substanz und Dicke)
Spezifische Beschreibung der einzelnen Filter
Mittlere Lebensdauer der Röhre (Angabe der mittleren Lebensdauer der Röhre in Sekunden nach Scans, z.B.: 6.000 Patienten mit 20 Sekunden pro Patient = 120.000 Sekunden pro Scan)
SCAN- UND AUFNAHMESYSTEM
Typologie und Eigenschaften des Detektomaterials/ -materialien
Anzahl der Detektornummern pro Zeile
Elementanzahl auf der Z-Achse
Größe des Aufnahmesichtfeldes (FOV) axial
Minimaler und maximaler Diameter des Rekonstruktionsfeldes (FOV, mm)
Anzahl der zeitgleich aufnehmbaren Schichten in einer 360°-Aufnahme
Überlappung in Z-Achse (mm)
Minimale Stärke einer Schicht
Optimierungsmodalität der assorbierten Dosis des Patienten in der Übermittlungskomponente des Examens
Durchmesser des Rekonstruktionsfeldes (min-max,mm)
Größe der Rekonstruktionsmatrix (pixel x pixel x bit)
Wählbarer Pitch (Range und Erhöhungsschritte)
Maximale Länge der digitalen Zentrierungsradiographie (scanned projection radiography, mm)
Mögliche Positionierungen der Röhre während SPR (Range und Erhöhungsschritte)
SPIRALAUFNAHME
Rotationszeit für Spiralaufnahme (s)
Schichtdicke der wählbaren Spiralaufnahmen, Kollimierung (Angabe der möglichen Konfigurationen der Aufnahme, Anzahl der Elemente in Bezug auf die einzelnen Schichtdicken pro Element)
Maximale Anzahl der kontinuierlichen Rotation einer Aufnahme (Einstellung Body standard, Angabe der Werte in mA und Rotationszeit)
Maximale volumetrische Scanlänge ohne Pause (cm und pitch)
Maximale kontinuierliche Scanzeit (s)
QUALITÄTSPARAMETER DER BILDGEBUNG
räumliche Auflösung (Angabe des max. Wert pl/mm, spezifizieren der Scanparameter (Schichtdicke und Rekonstruktionsfilter))
Niedrigkontrastauflösung (Angabe des Durchmessers des kleinsten sichtbaren Teilchens und der Dosis (mGy) unter Anwendung des Fantoms CATPHAN zu 20 cm mit folgenden Parametern (oder mehr oder weniger gleichwertigi): 120-130 kV, 100 mA, Dicke 5 mm @ 0,3%))
Angabe der geometrischen Effizienz für jede wählbare Schichtstärke
Für die nachstehend angegebenen Paramter ersucht man Bezug zu nehmen auf folgende Aufnahmeparameter oder, wenn nicht möglich, wird ersucht möglichst ähnliche Parameter anzuwenden: Stromstärke 120-130 kV, Kollimierung 20 mm, Dicke 5 mm, Scanzeit sub-second pro BODY-scan und 1s für HEAD-Scan, FOV 250 mm HEAD 380 mm BODY, CTDIvol 50 mGy HEAD e 15 mGy BODY)
MTF 10 (lp/mm) HEAD
MTF 10 (lp/mm) BODY
MTF 50 (lp/mm) HEAD
MTF 50 (lp/mm) BODY
mAS HEAD
mAS BODY
Rauschen (HU) HEAD
Rauschen (HU) BODY
BILDREKONSTRUKTION
Vorhandene iterative Rekonstruktionsalgorithmen
Vorhandene Dimensionen der Rekonstruktionsmatrix (pixel x pixel)
Rekonstruktionszeit CT je Matrix (in s, je Matrix 512x512, Aufnahme von 90 cm, pitch 1), je einzelnen Rekonstruktionsalghoritmus
Rekonstruktionszeit je Schicht (s/Schicht, für jede Aufnahmemodalität)
PATIENTENDOSIS NB: (für Erwachsene Annahme Normaltyp Größe 1,70 cm Gewicht 70 kg)
Angabe CDTIvol Thorax Erwachsener (mGy)
Angabe mAs typisch für Thorax eines Erwachsenen
Angabe CDTIvol für Abdomen eines Erwachsenen (mGy)
Angabe mAs typisch für Abdomen eines Erwachsenen
Angabe CDTIvol Schädel Erwachsener (mGy)
Angabe mAs typisch für Schädel Erwachsener
DOSISREDUKTIONSSYSTEM FÜR PATIENTEN
Adaptives Kollimationssystem
Spezialfilter des Sichtfeldes
Strommodulation, sei es in Rotationsrichtung, als auch in axialer Traslationsrichtung
Nicht analytische Rekonstruktionsalgorithmen für trasmissive Bilder
Ausführliche synthetische Beschreibung des Dosisreduktionssystems
VERBESSERUNGEN, KALIBRIERUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE
Applizierbare Streustrahlkorrektur auch für andere Radionuklide, nicht nur für 18F
Applizierbare Korrektur der Abschwächung im CT auch für andere Radionuklide, nicht nur für 18F
Applizierbare Korrektur der Totzeit und Impulsstapel
Kalibrierung SUV je Radionuklid das nicht 18F entspricht und im Speziellen für Radionuklide deren Annichilierungsemission von Photonen von der Emission einzelner Photonen verunreinigt ist
Sämtliche Fantome für den Daily QC und für alle Benutzerkalibrierungen
Fantome für die Ausrichtung und Co-Registrierung
Kalibrierungsanfragen und deren Häufigkeit
Software für Akzeptanztest NEMA
BEDIENUNGS- UND KONTROLLKONSOLE
HARDWARE
Integrierte Workstation für beide Modalitäten PET e CT
Konfigurationstypologie und Aufbau (Architektur); (Monoprozessor, Multiprozessor, Anzahl der Anschlüsse…)
HARDWARE REKONSTRUKTIONS-“MOTOR”
Konfigurationstyp CT (Monoprozessor, Multiprozessor, Anzahl der Anschlüsse…)
Konfigurationstyp PET (Monoprozessor, Multiprozessor, Anzahl der Anschlüsse…)
REKONSTRUKTIONSEINSTELLUNGEN
Möglichkeit der Bildrekonstruktion auch auf einer anderen Workstation durchführen zu können (ja/nein)
SOFTWARE FÜR DIAGNOSTIK PET-CT
Bildalgebra, räumliche und zeitliche Filterungen, Formatänderungen, Übersetzung und Drehung usw. …
Erstellung und Verwaltung von ROI und Kurven
Follow-up Paket des SUV für Kontrollaufnahmen
Klinische Software für Rendering-Volumen für Aufnahmen PET/CT
Quantifizierungssoftware für cerebrale PET-Aufnahmen (Radiofarmaka spezifizieren)
CT -Artefaktreduzierung
Reduktion der Bewegungsartefakte
CT-Softwarepaket für allgemeine Herzaufnahmen, inkl. Kalzium-Score
CT-Softwarepaket für Beurteilung von Lungenknoten
Management und Synchronisierung des Kontrastmittels (in Serie, optional, nicht present; wenn in Serie oder optional bitte um Beschreibung)
VERBINDUNGEN
Serviceclass DICOM 3.0 (Auflistung aller vorhandenen Serviceklassen)
Komplette Verbindung an das PACS-System
Komplette Verbingung an das RIS-Siemens-System
Konformität an das IHE Technical Framework zur Zeit in Kraft in Italien;
connectathon IHE in welcher die Integration geprüft wurde
INSTALLATIONSZENTREN
Installationszentren in Italien
Installationszentren in Europa
BAULICHE UND INSTALLATIONSANFORDERUNGEN
Installationszeit
Stromversorgung (monofase, trifase)
Eigenschaften der Stromversorgung (V,A,VA)
Maximaler Lärm während des Betriebes (dB)
In Stand-by und betrieblich absorbierte Strommenge (KW)
Raumtemperatur während des Betriebs (min.max.)
Umgebungsfeuchtigkeit während des Betriebs (min-max.)
Weitere microklimatische Eigenschaften der Installationsumgebung (Luftreinheit, Luftaustausch, ...); Beschreibung..
Zusätzlich notwendige Räume (ja, nein; wenn ja Angabe deren Ausmaßes)
Notwendige Betriebskonditionen (beschreiben)
Mindesttraglast der Decke (Kg/m2)
SICHERHEIT
Qualitätsmarken (auflisten)
Klasse und Typ (nach Norm CEI 62-5)
Konformitäterklärung nach nationaler Normativen (Beschreibung mit Anhang)
Konformitäterklärung nach internationaler Normativen (Beschreibung mit Anhang)
Konformitäterklärung nach DIREKTIVEN 89/336, 93/42, ... (Beschreibung mit Anhang)
ANLEITUNGEN UND AUSBILDUNG
Einarbeitungskurs und Ausbildung des Sanitätspersonals. Angabe der Anzahl und des Berufsprofils der Teilnehmer
Dauer (Tage)
Gesamtstunden
Qualifizierung des Instruktors (dokumentieren)
Ausbildungsort
Einarbeitungskurs und Ausbildung des Personals der Medizintechnik und der Strahlenphysik
Dauer (Tage)
Gesamtstunden
Qualifizierung des Instruktors (dokumentieren)
Ausbildungsort